Твердомер сырых форм и стержней аналоговый

тип В

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор продукции ООО «Восток-7»: приборов для измерений твердости сырых форм и стержней. С целью обеспечить продолжительный срок безотказной службы и высокую точность этого оборудования настоятельно рекомендуется придерживаться приведённых ниже инструкций. Мы непрерывно совершенствуем и постоянно развиваем свои наработки. По этой причине возможны незначительные расхождения между текстом и иллюстрациями в настоящем документе и конкретным изделием. Изготовитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию и объём поставки, право внесения дальнейших технических улучшений и все права, связанные с переводом этой документации.

Назначение и область применения прибора:

Твёрдость, плотность и прочность литейной формы связаны между собой. Чем выше плотность, тем больше твёрдость и плотность формы. Для измерения твёрдости используют специальный прибор - твердомер, в корпусе которого помещается сфера радиусом 12,7 мм, которая выступает из корпуса. Для замера твёрдости формы, прибор прижимают к её поверхности. Чем глубже вдавливается сфера, тем сильнее сжимается пружина и тем больше значение отображается на циферблате прибора. Низкая твёрдость формы (малая плотность) соответствует 20...30 единицам прибора, высокая твёрдость - 85...90 единицам.

Твердомер предназначен для измерения поверхностной твердости сырых форм и стержней, а также для определения текучести формовочных смесей на формовочных и стержневых участках, в службе ОТК литейных цехов, в экспресс-лабораториях, цеховых и заводских лабораториях формовочных материалов и в исследовательских организациях.

Особенности продукта:

Твердость поверхности песчаных форм оценивается с помощью трех моделей: A, B и C.

• Тип A: Для ручного или механического формования под низким и средним давлением мелкодисперсного песка (сердцевины).

• Тип B: Для ручного или механического формования под низким и средним давлением мелкого и крупнозернистого песка (сердцевины).

• Тип C: Для испытания поверхности формовочного песка под высоким давлением.

Модель B является наиболее часто употребимой для определения твердости поверхности влажного формовочного песка (сердцевины) и для получения технических параметров, необходимых для разработки процесса формования.

Основные параметры:

| Модель | Тип А | Тип В | Тип С |
| --- | --- | --- | --- |
| Усилие сжатия, мм | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Максимальная нагрузка, гр | 237 | 980 | 1500 |
| Нагрузка под давлением, гр | 90 | 50 | 180 |
| Форма и размер индентора, мм | Сфера R2.50 | Сфера R12.70 | Индентор с углом 80° |
| Погрешность, отклонения, допуски | Когда показания дисплея находятся в любом значении - относительное усилие прижимного устройства равно + 5% |  |  |
|  | Когда показание возвращается к 0-му разряду, допуск составляет 1% |  |  |
| Габариты прибора, мм. | 90 x 51 x 25mm |  |  |

• Единица измерения: Твердость выражается в (г/мм²), но обычно представляется в виде относительных значений твердости. Количественные значения взаимосвязаны и согласованы, при этом значения твердости увеличиваются с ростом единичного значения (г/мм²).

Способ использования:

1. Если значение на циферблате прибора не нулевое, установите значение «0» нажатием боковой горизонтальной кнопки-фиксатора.

2. При использовании прибор следует вдавить в песок на испытательной плоскости (ось твердости должна быть перпендикулярна плоскости песка).

3. Измеритель твердости фиксируется в плоскости датчика. При плотном контакте показание на циферблате останавливается на определенном значении.

4. Зафиксируйте значение с помощью горизонтальной кнопки-фиксатора, запишите значение теста, затем нажмите кнопку в обратном направлении, чтобы показание на циферблате вернулось к нулю.

5. Проведите от 3 до 5 измерений, затем вычислите среднее значение твердости. Следуя этой инструкции, вы сможете оценить твердость песчаных форм и получить необходимые данные для дальнейшего анализа.

| МОДИФИКАЦИЯ | СЕРИЙНЫЙ № | Дата калибровки при выпуске из производства |
| --- | --- | --- |
| Тип В | № |  |

Дата продажи: ___________________

М.П.                                                       Подпись _____________________________

Справочная информация

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. ГОСТ 10580-74. Машины литейные. Оборудование технологическое для литейного производства. Общие технические условия.

2. ГОСТ 12.2.046.0-90. Оборудование технологическое для литейного производства. Требования безопасности.

Таблица значений поверхностной твердости сырых песчано-глинистых форм:

| Наименование сплава | Вес отливки, кг | Поверхностная твёрдость в условных единицах |
| --- | --- | --- |
| Сталь | До 50 | 40-50 |
|  | 50-200 | 50-60 |
|  | Свыше 200 | 60-80 |
| Чугун | До 50 | 30-45 |
|  | 50-200 | 45-60 |
|  | Свыше 200 | 60-70 |